| FMEA Risikoanalyse | FIRMENNAME |
| --- | --- |
| Produkt: Orthopädische Maßschuhe |
| Sonderanfertigung | Modifikation | Medizinisches System |
| Mit dieser Risikoanalyse werden potentielle Gefährdungen, die von Orthesen der unteren Extremität ausgehen könnten, möglichst frühzeitig erkannt und durch geeignete Maßnahmen vermieden. Ziel ist es, im Rahmen einer Risiko-Nutzen-Abschätzung, zu einer sinnvollen Bewertung zu kommen. Um die Risikominimierung aufzuzeigen, werden vor und nach den Maßnahmen jeweils Bewertungen hinsichtlich der Gefährdung und der Auftretenswahrscheinlichkeit vorgenommen. Zur Visualisierung der Wirksamkeit der Maßnahmen haben wir dann die Anzahl der Nennungen vor und nach der Maßnahme in die Grafik (Rest-Risiko) eingetragen. |
| Verantwortlichkeiten: |
| verantwortlich für | Name | Qualifikation |
| Sonderanfertigung |  |  |
| Risikoanalyse |  |  |
| Qualitätsmanagement |  |  |
| Festgelegte Akzeptanzkriterien: |
| Schweregrade des Schadensausmaßes | Unwesentlich (A) | Veränderung, aber noch keine Schädigung |
|  | Geringfügig (B) | reversible geringfügige Schädigung, ärztliche Behandlung nicht notwendig |
|  | Kritisch (C) | reversible Schädigung, ärztliche Behandlung notwendig |
|  | Schwer (D) | nicht vollständig kompensierbare, schwere Verletzung |
| Auftretens-wahrscheinlichkeiten | Häufig (1) | Mehrmaliges Auftreten im normalen Gebrauch |
|  | Gelegentlich (2) | Es kann auftreten im normalen Gebrauch |
|  | Selten (3) | Es sind Fälle bekannt |
|  | Kaum vorstellbar (4) | Es sind keine Fälle bekannt, theoretisch aber denkbar |
| Festgelegte Risiko-Matrix | Häufig (1) |  |  |  |  |
|  | Gelegentlich (2) |  |  |  |  |
|  | Selten (3) |  |  |  |  |
|  | Kaum vorstellbar (4) |  |  |  |  |
|  |  | Unwesentlich (A) | Geringfügig (B) | Kritisch (C) | Schwer (D) |

| Nr. | Gefährdung / Umstände | Schaden | Ursache/n | Risiko | Maßnahme zur Reduzierung des Risikos | Rest-Risiko | Sind durch die Maßnahmen neue Gefährdungen entstanden? | Wenn Restrisiko im roten Bereich, dann Nutzen-Risiko-Analyse durchführen Überwiegt der medizinische Nutzen der Zweckbestimmung dieses Restrisiko? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung | Einstiegsöffnung im Schuh zu klein | C 3 | Festlegung der Versorgung und Anprobe durch erfahrene/n Mitarbeiter/in | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung | raue oder scharfe Kanten im Schuh | C 3 | keine Nähte bzw. starke Übergänge in den Druckgefährdeten Regionen des Vorfußes und des Rückfußes, Prüfung vor Anprobe | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung | zu schwach ausgeschärfte Vorderkappen | C 3 | Qualitätskontrolle während der Fertigung, Prüfung vor Anprobe | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung | Material insbesondere Futter und Obermaterial nicht ausreichend weich | C 3 | Systematische Zustandserhebung und Festlegung der Versorgung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; Qualitätskontrolle während der Fertigung, Materialprüfung | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Schlupfen, Haut- oder Weichteilschädigung | Führung des Rückfußes nicht ausreichend | C 3 | sicherer Sitz des Schuhs im Rückfußbereich | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung | Fersenkappe am Schuh zu niedrig | C 3 | Auswahl geeigneten Schuhwerks, Hinweis in Merkblatt: Handhabung / Funktionsweise / Risiken | C 4 | nein |  |
|  | Unverträglichkeit | Allergien, Haut- oder Weichteilschädigung | allergische Reaktion auf verwendete Materialien | B 2 | Systematische Zustandserhebung und Festlegung der Versorgung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; Verwendung geprüfter und geeigneter Materialien; Hinweis in Gebrauchsanweisung: medizinisch-/ therapeutische Aspekte, Handhabung / Funktion / Risiken | B 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Durchblutungsstörungen | Krallen der Zehen beim Einstieg in den Schuh | C 2 | Einweisung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; auf weite Öffnung des Schuhs achten; Hinweis in Gebrauchsanweisung: Handhabung / Funktionsweise / Risiken | C 3 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Durchblutungsstörungen | Schuh zu eng z. B. bei Orthesenversorgung | C 2 | Festlegung der Versorgung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in: hohe Festigkeit und geringe Materialstärke; Schuh weiten / andere Schuhe verwenden; Hinweis in GA: Handhabung / Funktionsweise / Risiken | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Durchblutungsstörungen | zu strammes Schließen der Verschlüsse | C 2 | Einweisung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; Anbringen von Markierungen; Hinweis in Merkblatt: Handhabung / Funktionsweise / Risiken | C 3 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung, Durchblutungsstörungen | Gesamtlänge des Schuhs nicht ausreichend, | C 2 | Festlegung der Versorgung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in Maßschuh ausreichend lang | C 4 | nein |  |
|  | Unverträglichkeit | Allergien, Haut- oder Weichteilschädigung, Durchblutungsstörungen | unzureichende Passform | C 2 | Systematische Maß-, Abform- und Modelltechnik; Anprobe durch erfahrene/n Mitarbeiter/in Hinweis in Gebrauchsanweisung: medizinisch / therapeutische Aspekte Qualitätskontrolle während der Fertigung. Prüfung bei Anprobe. | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Haut- oder Weichteilschädigung, Durchblutungsstörungen | Schuh zu eng z. B. bei Orthesenversorgung Höhe, vor allem Zehenbox, nicht ausreichend | C 2 | keine Abzeichnungen im Schuh Systematische Zustandserhebung und Maßnehmen durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; Qualitätskontrolle während der Fertigung, Prüfung vor Anprobe | C 4 | nein |  |
|  | Unverträglichkeit | Allergien, Haut- oder Weichteilschädigung, Durchblutungsstörungen | Kontrollintervalle zu lang z.B. beim schnellen Wachstum | D 3 | regelmäßige Passformkontrolle durch Anwender; Hinweis in GA: medizinisch-/ therapeutische Aspekte, Wartung / Inspektion | D 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Weite, insbesondere im Vorfußbereich nicht ausreichend Durchblutungsstörung | Schuh zu eng z. B. bei Orthesenversorgung | C 3 | Systematische Zustandserhebung und Maßnehmen durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; Qualitätskontrolle während der Fertigung, Prüfung vor Anprobe | C 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Erhöhter Energiebedarf (im Extremfall Gehen nicht möglich) | Abrollung erschwert oder behindert | B 2 | Systematische Zustandserhebung, Festlegung der Versorgung und Anprobe durch erfahrene/n Mitarbeiter/in Qualitätskontrolle während der Fertigung und Prüfung bei Anprobe | B 4 | nein |  |
|  | Nicht passender Sitz des Schuhs | Sicheres Schließen nicht möglich | Verschlüsse falsch positioniert | C 3 | Systematische Zustandserhebung und Festlegung der Versorgung durch erfahrene/n Mitarbeiter/in; Qualitätskontrolle während der Fertigung und bei Anprobe | C 4 | nein |  |
|  | vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen durch Nichtbeachtung der Zweckbestimmung | Zerstörung/Beschädigung des Schuhs durch unsachgemäße Behandlung | unsachgemäße Benutzung durch den Patienten, z.B. Kontakt mit Wasser, Salzwasser, Säuren | C 3 | Hinweis Gebrauchsanweisung: Einsatz- und Belastungsgrenzen, Handhabung / Funktionsweise, Instandhaltung / Risiken, Inspektion / Wartung | C 4 | nein |  |
|  | Hygienemangel | Geruchsbildung | Schweißablagerung, mangelnde Reinigung der Schuhe | B 2 | Hinweis in Gebrauchsanweisung: Körperpflege, Reinigung/ Desinfektion | B 3 | nein |  |
|  | unzureichende Verpackung | Zerstörung / Beschädigung des Schuhs während der Lagerung / Transport | mangelhafte Verpackung, mangelhafte Sicherung während des Transports | C 3 | ausreichende Verpackung, ausreichende Sicherung während des Transports | C 4 | nein |  |
|  | vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen durch Nichtbeachtung der Zweckbestimmung | eingeschränkte Gebrauchstauglichkeit | Nichtbeachtung der Hinweise | C3 | Hinweis in GA: Einsatz | C4 | nein |  |

besonderer Gefahrenhinweis:

Bei Patienten mit Sensibilitätsstörungen und/oder Wundheilungsstörungen (z.B. bei diabetischer Erkrankung) sind alle Gefährdungen die eine Hautläsion beinhalten mindestens als kritisch zu bewerten, weil Schädigungen vom Patienten unbemerkt entstehen können und schlecht heilen.

Patienten dieser Gruppe bedürfen einer besonderen Kontrolle sowie einer gezielten Unterweisung über besondere Risiken und Vorsorgemöglichkeiten.

| Bewertung des Risikos vor der Maßnahme: |  | Bewertung des Rest-Risikos nach der Maßnahme: |
| --- | --- | --- |
| häufig (1) |  |  |  |  |  | häufig (1) |  |  |  |  |
| gelegentlich (2) |  | 3 | 6 |  |  | gelegentlich (2) |  |  |  |  |
| selten (3) |  |  | 11 | 1 |  | selten (3) |  | 1 | 2 |  |
| kaum (4) |  |  |  |  |  | kaum (4) |  | 2 | 15 | 1 |
|  | unwesentlich (A) | geringfügig (B) | kritisch (C) | schwer (D) |  |  | unwesentlich (A) | geringfügig (B) | kritisch (C) | schwer (D) |

Legende

|  | vertretbares Risiko, beobachten und regelmäßig Rest-Risiken analysieren und bewerten und Risikominimierung so weit wie möglich anstreben | Ein solches Risiko muss ständig beobachtet werden und unter den medizinischen und technischen Aspekten nach dem Stand der Wissenschaft und Technik regelmäßig neu bewertet werden. Durch geeignete Maßnahmen ist das Rest-Risiko so weit wie, unter Berücksichtigung neu gewonnener Erkenntnisse, möglich zu minimieren. Dabei sind ökonomische Aspekte nicht zu berücksichtigen. |
| --- | --- | --- |
|  | nicht akzeptabel / unvertretbarer Bereich | Einige Rest-Risiken gelten immer als unvertretbar, wenn sie nicht vermindert werden können und verglichen mit dem Nutzen der Anwendung des Produktes als zu hoch anzusehen sind. |

Identifikation der bekannten oder vorhersehbarer Risiken

Die möglichen Gefährdungen und deren Ursachen wurden identifiziert und die daraus resultierenden Risiken wurden bewertet. Die Daten wurden in der Risikoanalyse FMEA dokumentiert bevor die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominimierung definiert und eine erneute Bewertung unter Berücksichtigung der eingeführten Maßnahmen vorgenommen wurde. Das Ziel dieser Analyse ist die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen zu gewährleisten.

Ort, Datum:      		 Bewertung durch: